Інформація щодо процедур закупівель

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС - ДК 021:2015: 38950000-9 — Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (Комплект обладнання для полімеразної ланцюгової реакції код ДК 021:2015: 38950000-9).

Вид та ідентифікатор закупівлі - Відкриті торги з особливостями UA-2023-10-12-005520-a

Очікувана вартість предмета закупівлі - 2 612 858,00 грн. (два мільйона шістсот дванадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. Товар повинен бути новим, 2022-2023 року випуску, технічно справним, комплектуючі та матеріали нові - такі, що не були у вживанні.

Технічні та якісні характеристики:

| № | Параметр |
| --- | --- |
| Комплект обладнання для полімеразної ланцюгової реакції що включає: |  |
| 1 | Прилад призначено для проведення ПЛР з детекцією флуоресцентного сигналу у реальному часі, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 1.2 | Прилад надає можливість проводити ПЛР у окремих пробірках, стріпах та у планшетах |
| 1.3 | Об’єм зразка для дослідження: в межах 10-50 мкл |
| 1.4 | Температурні характеристики приладу мають дозволяти реалізовувати протоколи стандартної та швидкісної ПЛР |
| 1.5 | Температурний діапазон: 4-99°С |
| 1.6 | Точність підтримання температурного режиму: не гірше ніж 0,25°С |
| 1.7 | Температурна однорідність блоку: не більше ніж 0,4°С |
| 1.8 | Максимальна швидкість нагріву/охолодження блоку: не менше 5°С |
| 1.9 | Середня швидкість нагріву/охолодження блоку: не менше 3,3°С |
| 1.10 | Наявність функції градієнту температур по рядках або окремих терморегульованих зон |
| 1.11 | Діапазон температур градієнту: 30-100 |
| 1.12 | Прилад може працювати під управлінням комп’ютера, а також в автономному режимі без підключення ПК |
| 1.13 | Наявність кольорового екрану із сенсорним керуванням |
| 1.14 | Прилад обладнаний стандартним 96-лунковим термоблоком з механізмом нагрівання/охолодження заснованим на елементах Пельтьє |
| 1.15 | Джерело збудження флуоресценції – світлодіоди |
| 1.16 | Реєструючий пристрій: фотодіоди або фотоелектронна-помножуюча трубка, або CMOS-камера |
| 1.17 | Кількість каналів детекції флуоресценції – не менше 6 |
| 1.18 | Кількість каналів одночасного визначення (мультиплексність) – не менше 5 |
| 1.19 | Діапазон хвиль збудження – не менше ніж 450-680 нм |
| 1.20 | Діапазон хвиль детекції – не менше ніж 510-730 нм |
| 1.21 | Можлива робота з барвниками: SYBR Green I, FAM, VIC, JOE, NED, TAMRA, ROX, Texas Red, Cy3, Cy5 або еквівалент |
| 1.22 | Прилад повинен мати функцію FRET |
| 1.23 | Можливість проведення HRM-аналізу за допомогою додаткового програмного забезпечення |
| 1.24 | Нагрів кришки в межах: 30-110°С |
| 1.25 | Динамічний діапазон: не менше 10 порядків |
| 1.26 | Наявність портів USB (2.0 та вище), Ethernet, Wi-Fi |
| 1.27 | Наявність в комплекті комп’ютера (або ноутбуку) |
| 1.28 | Наявність джерела безперебійного живлення |
| 1.29 | Виробник з країн ЕС або США |
| 1.30 | Прилад має бути новим, не раніше 2022 року виробництва, який не був в користуванні |
| 1.31 | Прилад має працювати як відкрита система, придатна для проведення аналізу з використанням витратних матеріалів від різних виробників |
| 1.32 | Для роботи не вимагається референсний барвник |
| 1.33 | Програмне забезпечення повинно забезпечувати: відображення кривих накопичення продуктів реакції у реальному часі; установку базової лінії та порогового циклу вручну та автоматично; оцінку кількості ДНК при одночасному аналізі декількох калібрувальних кривих в одному планшеті; проведення відносної кількісної оцінки; аналіз алельних варіантів; аналіз кривих плавлення; здійснення моніторингу параметрів приладу |
| 1.34 | Учасник повинен надати гарантію про наявність власного сервісного центру на території України |
| 1.35 | Виробник запропонованого приладу має бути ліцензованим на виготовлення приладів з використанням ПЛР |
| 2 | Бокс біобезпеки II класу призначений для захисту зразка, оператора та навколишнього середовища, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 2.1 | Клас боксу: II |
| 2.2 | Матеріал робочої поверхні — нержавіюча сталь марки 304 або 316 |
| 2.3 | Головний та вихлопний фільтр HEPA H14 (99,995% утримання часток 0,3 мкм) |
| 2.4 | Нахил фронтального скла від 7° до 10° для забезпечення комфортних умов для оператора |
| 2.5 | Фронтальне скло повинно підійматись для забезпечення легкого очищення |
| 2.6 | Бокс повинен бути оснащений УФ лампою |
| 2.7 | Бокс повинен бути оснащений стендом-підставкою |
| 2.8 | Кольоровий сенсорний дисплей |
| 2.9 | Моторизований механізм підйому фронтального скла |
| 2.10 | Відображення швидкості притоку та вертикального потоку повітря |
| 2.12 | Автоматична система компенсації повітряних потоків |
| 2.13 | Акустична та візуальна сигналізація при помилках |
| 2.14 | Наявність таймеру роботи УФ-лампи |
| 2.15 | Габаритні розміри не більше ніж: Ш 1400 мм х Г 870 мм х В 1550 мм |
| 2.16 | Розмір робочої зони не менше ніж: Ш 1200 мм х Г 460 мм |
| 2.17 | Рівень шуму не більше 60 дБ(а) |
| 2.18 | Освітлення робочої зони не гірше ніж 900 Люкс |
| 2.19 | Наявність CE сертифікату |
| 2.20 | Наявність інструкції користувача українською мовою |
| 3 | Мікроцентрифуга для виділення РНК, осадження біологічних компонентів, для біохімічних і хімічних аналізах, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 3.1 | Рідкокристалічний дисплей відображення часу центрифугування, заданої та поточної швидкості |
| 3.2 | Безщітковий двигун |
| 3.3 | Максимальна.швидкість не менше ніж 14500 об/хв |
| 3.4 | Прискорення не менше ніж 12 400 g |
| 3.5 | Робота з щонайменш 12 пробірками об’ємом до 2 мл |
| 3.6 | Наявність комплектного ротору для 12 пробірок, а також адаптерів для пробірок 0,2 та 0,5 мл |
| 3.7 | Таймер із звуковим сигналом, від 15 секунд, до, щонайменш 30 хвилин |
| 3.8 | Автоматичне визначення дисбалансу завантаження ротору |
| 3.9 | Вага не більше 4 кг |
| 3.10 | Розміри не більше ніж Д 210 мм х Ш 250 мм х В 140 мм |
| 3.11 | Наявність CE сертифікату |
| 3.12 | Наявність інструкції користувача українською мовою |
| 4 | УФ-бокс для проведення ПЛР UVC/B-AR с забезпеченням захисту від контамінації при роботі з ДНК-пробами, 2 штуки, що відповідає вимогам: |
| 4.1 | Настільна модель |
| 4.2 | Повинен бути оснащений проточним бактерицидним опромінювачем для постійної дезінфекції всередині боксу |
| 4.3 | Повинен бути оснащений УФ лампою - 25 Вт, з довгим строком служби (не менш ніж 9000 годин) |
| 4.4 | Автоматичне вимикання УФ-лампи у разі відкриття фронтальних дверей |
| 4.5 | Захист від УФ повинен складати не менше ніж 96 % |
| 4.6 | Матеріал робочої поверхні — нержавіюча сталь |
| 4.7 | Лампа освітлення робочої поверхні |
| 4.8 | Робоча поверхня не менше ніж 645 х 475 мм |
| 4.9 | Вага не більше 33 кг |
| 4.10 | Потужність не більше ніж 67 Вт |
| 4.11 | Товщина стінок, не менше: бокові 2 мм, передня 8 мм, захисний екран 4 мм |
| 4.12 | Наявність CE сертифікату |
| 4.13 | Наявність інструкції користувача українською мовою |
| 5 | Прилад з функцією охолодження та нагрівання, призначений для термостабілізації матеріалів за різних температур, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 5.1 | Діапазон температури, що встановлюється повинен знаходитись в межах від -10°С до +100°С із дискретністю 0,1 °С та діапазоном регулювання від 30°С нижче кімнатної до 100°С |
| 5.2 | Стабільність температури повинна бути не гірше, ніж ±0,1°С |
| 5.3 | Рівномірність розподілу температури по блоку при 37°С повинна не перевищувати ±0,1°С |
| 5.4 | Наявність таймеру з часом, що встановлюється від 1 хв до 96 год із кроком в 1 хв |
| 5.5 | Наявність ЖК дисплею 2 х 16 знаків |
| 5.6 | Розміри не повинні перевищувати 240 х 260 х 165 мм |
| 5.7 | Споживаний струм/потужність не повинні перевищувати 12В; 4,4А/55Вт |
| 5.8 | Прилад повинен бути устаткований блоком для пробірок в форматі 20 пробірок по 1,5 мл |
| 6 | Аспіратор, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 6.1 | Аспіратор повинен мати колбу-пастку |
| 6.2 | Вакуум не менше ніж 500 мБар |
| 6.3 | Об’єм пастки не менше 1000 мл |
| 6.4 | Наявність штативу-органайзеру для пробірок |
| 6.5 | Наявність гідрофобного мікробіологічного фільтру |
| 6.6 | Вага не більше ніж 1,8 кг |
| 6.7 | Потужність не більше ніж 3,7 Вт |
| 6.8 | Розмір не більше ніж: Д 170 мм х Ш 220 мм х В 350 мм |
| 7 | Прилад для гомогенізації біологічних зразків, 1 штука, що відповідає вимогам: |
| 7.1 | Принцип дії: кульовий млин |
| 7.2 | Формат зразків у 2 мл мікроцентрифужних пробірках |
| 7.3 | Спосіб гомогенізації струшування зразка з металевими кульками |
| 7.4 | Завантаження зразків адаптер дозволяє гомогенізувати до 12 зразків |
| 7.5 | Температурний режим гомогенізації адаптери мають бути придатні для заморожування до -80⁰С і негайної роботи в гомогенізаторі після заморожування |
| 7.6 | Кількість зразків не менше 12 зразків одночасно |
| 7.7 | Частота струшування від 15 до 50 Гц |
| 7.8 | Крок налаштування 1 Гц |
| 7.9 | Максимальна тривалість гомогенізації не менше 1 год 59 хв |
| 7.10 | Рівень шуму до 85 дБ |
| 7.11 | Маса не більше 7,5 кг |
| 7.12 | Розміри не більше 28 х 15 х 27 см |
| 7.13 | У комплект постачання приладу входить: гомогенізатор, адаптер для 2 мл мікроцентрифужних пробірок на 12 зразків, карбідні кульки для гомогенізації діаметром 3 мм - 200 шт. |
| 7.14 | Наявність інструкції користувача українською мовою |

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому.
Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість на закупівлю складає 2 612 858,00 грн. (два мільйона шістсот дванадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ.